Załącznik nr 2.24 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia :stół operacyjno-zabiegowy do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - ilość sztuk  wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
|  | Dane ogólne: Przeznaczony do podtrzymywania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów opatrunkowych oraz zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej oraz innych zabiegów. Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat przepuszczalny dla promieni RTG. Podstawa przejezdna z centralną blokadą kół. Zmiana wysokości blatu realizowana nożną pompą hydrauliczną. Przechyły wzdłużne blatu, regulacje oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Materace bezszwowe, antystatyczne. Stół łatwy do czyszczenia i odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Długość stołu : 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości : 840 do 1020 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia podnóżków : - 900 do 100 ( + 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka , regulacja podnóżków oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowane | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | TAK |  |
|  | Materace bezszwowe z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : | TAK |  |
|  | 1 .PRZYSTAWKA ORTOPEDYCZNA; przeznaczona do współpracy ze stołem operacyjnym,do operowania pacjentów ze złamaniami kości kończyn dolnych. Zakres regulacji wysokości aparatu naciągowego i zespołów podporowych . Możliwość operowania kończyn w dwóch zakresach długości. Elementy metalowe przystawki pokryte powłoką galwaniczną . Segmenty przystawki wykonane z profili stalowych o przekroju okrągłym. Zmiana kąta rozwarcia ramion przystawki . Blat przystawki montowany na specjalnym wysięgniku umożliwiającym regulację wysokości. Aparat naciągowy oraz wałek oporowy zapewniający dokonanie skutecznego naciągu operowanej kończyny. |  |  |
|  | 2. RAMKA EKRANU ; z regulacją wysokości i obrotu wokół osi pionowej. Wykonana ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym. - 1 szt. |  |  |
|  | 3.WAŁEK PODPOROWY DUŻY ; do podpierania pacjenta w pozycji bocznej,Możliwość zastosowania z obu stron pacjenta. Składający się z materaca o walcowatym kształcie oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta. - 2 sztuki |  |  |
|  | 4.OPARCIE BOCZNE Z DŹWIGNIĄ ;do stabilizacji w pozycji leżącej od strony bocznej pacjenta. Składające się z materaca oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta, blokowanej za pomocą klamki. - 2 sztuki |  |  |
|  | 5.WIESZAK KROPLÓWKI ; do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składający się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana ze stali nierdzewnej. - 1 sztuka |  |  |
|  | 6.UCHWYT WIELOPOZYCJOWY ; do mocowania do listew bocznych stołu wyposażeń dodatkowych ze sztycą okrągłą . Umożliwiający regulację pochylenia wyposażenia. Wykonany jest ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym. - 10 sztuk |  |  |
|  | 7.PODPÓRKA RĘKI ; do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac .Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej. -2 sztuki |  |  |
|  | 8.UCHWYT PIĘTY ;montowany jest na płytce regulacyjnej aparatu naciągowego w miejsce rotacyjnego uchwytu stopy. Służy do naciągu całej kończyny w celu ustawienia kości lub wykonania zabiegu operacyjnego. Uchwyt składa się z widełek i obejmy. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej. -2sztuki |  |  |
|  | 9.PODPÓRKA PRĘTOWA ;służy do podpierania kończyny pod kolanem. Przetyczka metalowa wykorzystywana jest przy czynności gipsowania części udowej lub kolanowej, natomiast specjalny pas służy jako oparcie kolana. Podpórka prętowa składa się z półkolistego kabłąka, metalowej przetyczki, pasa oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej. Podpórka ma możliwość regulacji odległości od pacjenta -2 sztuki |  |  |
|  | 10.PRZYSTAWKA DO OPERACJI KOLANA ;służy do ułożenia i naprężenia nogi w pozycji wymaganej podczas zabiegów i operacji stawu kolanowego. Konstrukcja umożliwiająca dostosowanie długości ramienia do kończyny oraz regulację wysokości. Elementy przystawki wykonane ze stali nierdzewnej.- 1 sztuka |  |  |
|  | Powierzchnia stołu łatwa do czyszczenia i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy