Załącznik NR ....

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO - szt. 3

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| LP | OPIS | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE MINIMALNE ZAKRESY | PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Zasilanie | 220V 50Hz +/- 10% |  |
|  | Gniazda elektryczne 220 V | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne na minimum 60 minut pracy aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe | 02. N20 i powietrze z sieci centralnej |  |
|  | Awaryjne zasilanie z butli 02. N20 | TAK |  |
|  | Uchwyt dla butli 02 i N20 | TAK |  |
|  | Reduktory N2O i O2 | TAK |  |
|  | Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik | TAK |  |
|  | Półki/szuflady na akcesoria do znieczulania | TAK |  |
|  | II SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Przepływomierze dla: 02, N20, powietrza. | TAK |  |
|  | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | III UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności i małej objętości | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla | TAK |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |

RESPIRATOR ANESTETYCZNY

|  | V TRYB WENTYLACJI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | TAK |  |
|  | VI REGULACJE |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdech wydech Minimum OD 1:3 do 2: 1 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu Minimum 6-50 1/min | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechu Minimum 50-1200 ml | TAK |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie minimum od 3 do 15 cmH2O | TAK |  |
|  | VII POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Obrazowanie objętości oddechowej – Vt | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienie/czas | TAK |  |

POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH

|  | VIII GAZY ANESTETYCZNE |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Pomiar anestetyków wziewnych: halotan, enfluran, isofluran, sevofluran oraz N2O i CO2 | TAK |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora na aparacie do znieczulania w sposób umożliwiający regulację położenia w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | Waga monitora poniżej 5 kg | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Przekątna ekranu przynajmniej 8”, podać. | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Konfigurowany ekran, przedstawić możliwości. | TAK |  |
|  | Liczba krzywych na ekranie, przynajmniej 4, podać. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia rejestratora/drukarki |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/drukarkę, przedstawić. Zapis przynajmniej 2 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Pamięć przynajmniej 10 odcinków wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, podać liczbę | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora przynajmniej 1 godzina | TAK |  |
|  | Praca w sieci przesyłania danych |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor może pokazywać informacje o alarmach występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie więcej niż 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie odpowiednie przewody EKG | TAK |  |
|  | Liczba odprowadzeń, możliwych do jednoczesnego wyświetlenia (preferowana większa), podać |  |  |
|  | Monitorowanie podstawowych arytmii, opisać | TAK |  |
|  | Przedstawić zakres pomiarowy częstości akcji serca i dokładność pomiaru w podanym zakresie |  |  |
|  | Pomiar oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Przedstawić zakres pomiarowy i dokładność pomiaru w podanym zakresie |  |  |
|  | Saturacja (SPO2) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i czujnik standardowy na palec | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników różnego typu, przedstawić |  |  |
|  | Pomiar diagnostyczny przy artefaktach ruchowych. Podać dokładność pomiaru poszczególnych parametrów w takich warunkach | TAK |  |
|  | Ciśnienie nieinwazyjne | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny i automatyczny, opisać możliwości | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów, przedstawić | podać |  |
|  | W komplecie przewód i standardowy mankiet pomiarowy, bez lateksu | TAK |  |
|  | Przedstawić zakres pomiarowy i dokładność pomiaru w podanym zakresie | podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciśnienie metodą krwawą - 2 tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | W komplecie czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
|  | Przedstawić zakres pomiarowy i dokładność pomiaru w podanym zakresie | podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne parametry monitorujące, przedstawić dostępne moduły i sposób rozbudowy | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Obsługa monitora |  |  |
|  | Opisać sposób ustawiania parametrów pracy, powinien być możliwie prosty, intuicyjny. | TAK |  |
|  | Układy alarmowe | TAK |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne, opisać | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki), opisać | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów, opisać | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i krzywych, | TAK |  |
|  | Przedstawić możliwości zmian konfiguracji/możliwości pomiarowych monitora po jego zakupie |  |  |
|  | Inne cechy/możliwości istotne zdaniem oferenta |  |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |  |
|  | Monitor spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa, podać | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące | TAK |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

....................................

pieczątka i podpis  Wykonawcy