Załącznik nr............

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  VIDEOGASTROSKOP - SZT.2,

### VIDEOKOLONOSKOP- SZT.1,

### MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA MEDYCZNA DO NARZĘDZI ENDOSKOPOWYCH - SZT.1

Producent       :

Nazwa i typ     :

ROK produkcji:

| Lp. | Parametry | Warunek Graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OGÓLNE | TAK/NIE |  |
|  | Oferowane endoskopy muszą współpracować z procesorem video CV – 145 firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń niegwarancyjnych przez okres min 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 2. | VDEOGASTROSKOP -szt. 2 | TAK/NIE |  |
|  | Endoskop musi być kompatybilny z procesorem CV-145 firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 2,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,2 mm | TAK |  |
|  | Przetwornik CCD - Kolor | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji - 140º | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |
|  | Programowalne min. 4 przyciski na głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy min. 1000 mm | TAK |  |
| 3. | VIDEOKOLONOSKOP | TAK/NIE |  |
|  | Endoskop musi być kompatybilny z procesorem CV-145 firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,7 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max 12,8 | TAK |  |
|  | Przetwornik CCD - kolor | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – min 140º | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-100 mm | TAK |  |
|  | Programowalne min. 4 przyciski na głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy min. 1600 mm | TAK |  |
| 4. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ENDOSKOPÓW | TAK/NIE |  |
|  | Program do archiwizacji badań w języku polskim | TAK |  |
|  | Rejestracja obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy videoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Współpraca z medycznymi systemami informatycznymi w standardzie HL7 i DICOM 3 | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z badania w oparciu o bloki tekstowe z : edycją kodami procedur IC10 do rozliczeń NFZ z zastosowaniem terminologii MST w języku polskim wyborem zdjęć zarejestrowanych z głowicy videoendoskopu zaznaczeniem na schemacie przewodu pokarmowego miejsca którego zdjęcie dotyczy | TAK |  |
|  | Nagrywanie krótkich filmów w trakcie badania | TAK |  |
|  | Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów pracowni, ilość badań z podzieleniem na użytkowników | TAK |  |
|  | Stacja robocza (wymagania minimalne): płyta ze zintegrowaną kartą dźwiękową procesor Pentium 4-2,0 Ghz pamięć DDR 256MB FDD 1,44 Nagrywarka DVD dysk twardy min HDD 80 GB 7200 obr/min karta video w systemie S-Video karta sieciowa Mysz klawiatura PS/2 system operacyjny pozwalający na obsługę oferowanego oprogramowania obudowa ATX monitor ciekłokrystaliczny min „17” | TAK |  |
|  | MYJNIA NA JEDEN ENDOSKOP | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji w cyklu automatycznym wszystkiego rodzaju giętkich endoskopów optycznych i wideoendoskopów | TAK |  |
|  | Ilość mytych endoskopów - jeden | TAK |  |
|  | Urządzenie realizujące : mycie wstępne bez konieczności mycia ręcznego endoskopu(bezpośrednio po użyciu), mycie zasadnicze dezynfekcję termiczno chemiczną płukanie – co najmniej 2 krotna suszenie lub wentylację endoskopu | TAK |  |
|  | Temperatura dezynfekcji 58-600 | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych (dołączyć wykaz zalecanych środków chemicznych) | TAK |  |
|  | Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne oświadczenie | TAK |  |
|  | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów (opisać proces mycia i dezynfekcji endoskopu w myjni | TAK |  |
|  | Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji:max 80ml | TAK |  |
|  | Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Samodezynfekcja myjni | TAK |  |
|  | Kondensacja oparów środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 5. | Myjka ultradźwiękowa medyczna do narzędzi endoskopowych | TAK/NIE |  |
|  | Pojemność komory myjącej max 7,5 l | TAK |  |
|  | Wielkość komory myjącej powinna umożliwiać włożenie walca o średnicy 20 cm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne myjki 500x430x230 mm | TAK |  |
|  | Wyjmowany koszyk na narzędzia | TAK |  |
|  | Pokrywa komory myjącej | TAK |  |
|  | Max czas mycia 30 minut | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana częstotliwości pracy w trakcie procesu mycia | TAK |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia – deklaracja zgodności (MDD), wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )