ZAŁĄCZNIK NR 2.10

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

### Przedmiot zamówienia :  APARAT  EKG  - 2 szt.

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE, OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny aparat EKG 12 kanałowy | Tak |  |
| 2 | Podgląd na ekranie graficznym ( ekran dotykowy) LCD 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 3 | Wymiary ekranu 120 x 89 mm 5.7’’, rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | Tak |  |
| 4 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna | Tak |  |
| 5 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 6 | Zasilanie sieciowo akumulatorowe (115V/230V, 50-60Hz) | Tak |  |
| 7 | Waga z akumulatorem max. 3,3kg | Tak |  |
| 8 | Szerokość papieru termicznego min. 112mm (rolka) | Tak |  |
| 9 | Prędkość przesuwu papieru 5,10,25,50 mm/s | Tak |  |
| 10 | Rejestracja jednoczesna sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Einthovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 11 | Ilość drukowanych odprowadzeń 3,6,12 | Tak |  |
| 12 | Rejestracja w trybie automatycznym :rzeczywisty i synchro | Tak |  |
| 13 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 14 | Czułość 2,5;5;10;20 (mm/mV) | Tak |  |
| 15 | Filtr zakłóceń sieciowych 50-60 Hz | Tak |  |
| 16 | Filtr zakłóceń mięśniowych 25;35 Hz | Tak |  |
| 17 | Filtr izolinii 0.05(3.2s),0.11(1.5s),0.25(0.6s),0.50(0.3s),1.50(0.1s), splines Hz | Tak |  |
| 18 | Filtr autoadaptacyjny | Tak |  |
| 19 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 20 | Baza danych minimum 60 zapisów | Tak |  |
| 21 | Profil automatyczny i manualny | Tak |  |
| 22 | Możliwość ustawienia minimum 20 własnych profili | Tak |  |
| 23 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) minimum 10 profili | Tak |  |
| 24 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizy bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 25 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 26 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta ,danych lekarza lub placówki | Tak |  |
| 27 | Analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednienie krzywych EKG, 10 sek. Tętna | Tak |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 30 | Możliwość wydruku bezpośrednio z drukarki laserowej (podłączenie przez USB) | Tak |  |
| 31 | Menu w języku polskim | Tak |  |

### Przedmiot zamówienia :  APARAT  EKG HOLER EKG 3 kanałowy -- 1 szt.

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji:

| LP | OPIS/PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ TAK LUB NIE | OFEROWANA WARTOŚĆ (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator holterowski EKG | tak |  |  |
|  | automatyczna analiza arytmii | tak |  |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie, z możliwością reklasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej) | tak |  |  |
|  | automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie | tak |  |  |
|  | automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową | tak |  |  |
|  | korekcja ustawień analizy stymulatorowej z uwzględnieniem programu stymulacji | tak |  |  |
|  | tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | tak |  |  |
|  | podgląd raportu przed wydrukiem | tak |  |  |
|  | ocena zapisów 12 kanałowych | tak |  |  |
|  | wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii | tak |  |  |
|  | Analiza QT | tak |  |  |
|  | Analiza ST | tak |  |  |
|  | Analizy HRV | tak |  |  |
|  | Tabela I B - rejestrator holterowski EKG | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - dane wspólne dla wszystkich trybów pracy | tak |  |  |
|  | detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | tak |  |  |
|  | wymienna pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG | tak |  |  |
|  | sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | tak |  |  |
|  | podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | tak |  |  |
|  | interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - tryb standardowy | tak |  |  |
|  | rejestracja w trybie 3 kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji do 48 godzin | tak |  |  |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz | tak |  |  |
|  | rozdzielczość amplitudowa sygnału 12 bitów | tak |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG - tryb 12 kanałowy | tak |  |  |
|  | zapis 12 kanałowy bez kompresji | tak |  |  |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 3000 Hz | tak |  |  |
|  | rejestracja rzeczywistego EKG w 12 kanałach z 10 elektrod EKG | tak |  |  |
|  | rozdzielczość amplitudowa 12 bit na kanał. | tak |  |  |

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )