Wołomin, dn. 09.03.2007r.

Wszyscy oferenci

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego                                                                   do Szpitala Powiatowego w Wołominie

znak sprawy: SPW-343/4/07

Zadanie 1 – Ultrasonograf 1 szt.

- Dot. zał. nr 2.1 do SIWZ „Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych” pkt 10        Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bardzo wysokiej klasy ultrasonografu, w którym dla wygody operatora i skrócenia czasu obsługi dostęp do obsługi dostęp do pamięci Cine Loop odbywa się na dwa sposoby: 1 sposób – operator ma natychmiastowy dostęp do ostatnich 400 klatek ( operator po zatrzymaniu obrazu w zdecydowanej większości przypadków cofa się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania), 2 sposób – operator może mieć dostęp do nawet 10 minutowej sekwencji po wciśnięciu dodatkowego klawisza na konsoli?

Proponowany przez nas wybór sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop umożliwia operatorowi o wiele szybszą możliwość dostępu do ostatnich sekund badania

Tak, dopuszczamy.

Zadanie 1 – Ultrasonograf 1 szt.

- Dot. zał. nr 2.1 do SIWZ „Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych” pkt 2– Standardowe obrazowanie stosowane w aparatach ultrasonograficznych do badania jamy brzusznej (przy braku szybkich przebiegów i wolniejszych przepływach) nie wymaga większej ilości klatek na sekundę niż standardowo 200 obrazów/s. Obrazowanie w echokardiografii wymaga  zdecydowanie większej ilości klatek na sekundę. Ilość 200 klatek/s może okazać się niewystarczająca w szczególności                     w badaniach dzieci. Obniżenie tego parametru o 60% wydaje nam się oczywistą pomyłką Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie wartości tego parametru.

Zamawiający po wnikliwej analizie podtrzymuje zapisy w SIWZ tj. 500 klatek (obrazów)/sek. Jednocześnie anulowane jest dopuszczenie 200 klatek/sek. wyrażona we wcześniejszej korespondencji.

- Dot. zał. nr 2.1 do SIWZ „Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych” pkt 23 - Czy wymagana sonda wielopłaszczyznowa do badań dorosłych o paśmie 3-8MHz z obrazowaniem harmonicznym powinna być wykonana w technologii elektronicznej (tak jak w przypadku oferowanej opcjonalnie sondy wielopłaszczyznowej przezprzełykowej o paśmie 4-10MHz do badań dzieci)?

Tak, dopuszczamy.

- Dot. zał. nr 2.1 do SIWZ „Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych” pkt 27- Czy oferowany echokardiograf ma posiadać możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów z badań wraz z możliwością konfiguracji tych raportów ze zdjęciami w sposób bezpośredni z aparatu,  czy poprzez stację komputerową, czy też ma posiadać możliwość bezpośredniego wydruku                                z aparatu (poprzez drukarkę laserową) jak i także poprzez stację komputerową ?

Ma posiadać możliwość bezpośredniego wydruku z aparatu.

5.	Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wirującą anodą?

Odpowiedź na to pytanie została uwzględniona w odpowiedzi na protest jak następuje:

„Pkt I. 1 – aparat RTG z ramieniem C będzie wykorzystywany na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Wymagane jest wykorzystywanie jak najmniejszej dawki promieniowania, gdyż badania jednego pacjenta są często przeprowadzane kilkukrotnie. Lampy z wirującą anodą znajdują głównie zastosowanie do zabiegów kardiologicznych i kardioangiograficznych. Z uwagi na dużo wyższą dawkę energetyczną promienia i promieniowania rozproszonego, nie znajdują one zastosowania na oddziałach SOR ze względu na fakt, iż przeprowadzane tam badania to głównie badania układu kostnego. „

6.	Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o pojemności cieplnej obudowy  min 800 kHU i pojemnością cieplną anody min  210 kHU

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z szybkością chłodzenia anody min 33 kHU/min?

Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza pojemność cieplną anody 210 kHU i zgadza się  z opinią, że im większa pojemność cieplna anody tym korzystniej dla Zamawiającego, lecz nie zgadza się na obniżenie parametru - szybkości chłodzenia anody na mniejszą niż ta wymagana zgodnie z SIWZ. Ponieważ przy tak dużej pojemności cieplnej anody wydajność chłodzenia oraz pojemność cieplna obudowy lampy w sposób istotny przekłada się na bezpieczeństwo i żywotność pracy lampy.

7.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z matrycą 752x582x10 bitów?

Zgodnie z odpowiedzią na protest Zamawiający określił minimalne wymagania kamery CCD i  dopuszcza każdą większą matrycę kamery CCD.

8.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu w pionie min 40 cm?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne. Zgodnie z sugestią oferenta Zamawiającemu zależy na jak najlepszych parametrach technicznych urządzenia i w związku z powyższym określił minimalne wymagania w tabeli technicznej i dopuszcza każdy większy zaoferowany parametr.

9.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu w poziomie min 20 cm?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ, jak wynika z wiedzy Zamawiającego powyższy parametr spełnia kilka aparatów oferowanych na rynku polskim.

10.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością SID 95 cm?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ: 95 cm – wartość jest identyczna z pytaniem oferenta.

11.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością wolnej przestrzeni min 74 cm?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ.

12.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu ramię C o masie 305 kg i wadze wózka z monitorami min 190 kg?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ i wymaga aparatu o maksymalnie  lekkiej konstrukcji  ze względu na konieczność częstego przemieszczania aparatu.

13.	Czy Zmawiający dopuści do przetargu aparat z rejestratorem dawki umożliwiającym wykonanie wydruku po badaniu?

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ, jak wynika z wiedzy Zamawiającego rejestrację dawki na zdjęciu oraz możliwość śledzenia dawki podczas badania posiadają wszystkie renomowane aparaty, które zostały zaprojektowane tak aby miernik pomiaru dawki promieniowania stanowił integralną część aparatu.

14.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorami o luminacji min 400cd/m2

Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne SIWZ.

15.	Czy Zamawiający może sprecyzować zapis 11 tabeli parametrów technicznych „pojemność pamięci min 150 obrazów (+/- 20)”? Czy chodzi o pamięć RAM czy też aparat ma posiadać dysk twardy?

Zamawiający wymaga i określa pojemność pamięci ilości zdjęć możliwych do zgromadzenia na dysku twardym aparatu z uwzględnieniem podanej tolerancji.

Zamawiający nie zgadza się z zrzutami Oferenta dotyczącymi wskazania na konkretny aparat i chciałby nadmienić, iż posiada prawo do swobodnego opisu przedmiotu zamówienia, jest to bowiem jego kompetencją i ma prawo wskazać parametry niezbędne, z punktu widzenia jego potrzeb.  Nawet jednak, gdyby opis przedmiotu zamówienia wskazywał na jeden wyrób, to nie świadczy to jeszcze o naruszeniu reguł uczciwej konkurencji i nierównym traktowaniu wykonawców. Do niniejszego przetargu mogą bowiem przystąpić zarówno wykonawcy z Polski, jak również z innych krajów Unii Europejskiej i nawet w zakresie jednego produktu mogliby oni konkurować ceną oferowanego sprzętu.

Zadanie nr 4 – Aparat RTG stacjonarny – 1 szt.

16.	Pkt I.1 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z częstotliwością generatora 100kHz. Proponowana wartość jest ogólnie przyjętym standardem w tej klasie sprzętu i zapewnia pełną funkcjonalność uniwersalnego systemu rentgenowskiego klasy z torem wizyjnym.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, w tej klasie aparatów RTG częstotliwość generatora nie jest wielkością standardową.

17.	Pkt I.6 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z zakresem czasu ekspozycji do 3,2s. Proponowana wartość jest zgodna  z ogólnymi zaleceniami zmniejszania dawki promieniowania oraz umożliwia wykonanie wszystkich badań w trybie radiografii.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ,

18.	Pkt I.7 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z minimalna nastawą 0,5 mAs. Proponowana wartość jest ogólnie przyjętym standardem w tej klasie sprzętu i zapewnia pełna funkcjonalność uniwersalnego systemu rentgenowskiego klasy z torem wizyjnym.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

19.	Pkt III.1 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG o wymiarach blatu ścianki 210x74 przy jednoczesnym spełnieniu ważnego parametru w pkt III.7 obszar radiacji min 2030mm bez konieczności repozycjonowania pacjenta.

Zamawiający dopuszcza wymiar blatu ścianki 210x74 pod warunkiem spełnienia zapisu w pkt III.7

20.	Pkt III.4 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG o zakresie pochylania ścianki +90/-30 z regulacją w 6 prędkościach. Proponowany parametr jest korzystniejszy dla Państwa z uwagi na wielozadaniowe przeznaczenie aparatu RTG.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

21.	Pkt III.5 i 6 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG o parametrach; minimalna wysokość stołu 78cm i motorowym ruchem pionowym w zakresie  24 cm lub wyjaśnienie jakie względy merytoryczne są uzasadnieniem dla wymogów granicznych postawionych w załączniku. Proponowane parametry są ogólnie przyjętym standardem w tej klasie sprzętu i zapewniają pełną funkcjonalność uniwersalnego systemu rentgenowskiego klasy z torem wizyjnym, natomiast wymóg podnoszenia i opuszczania pacjenta w zakresie min. 60-140 cm jest rozwiązaniem niezrozumiałym.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, wyjaśnia jednocześnie że dolny zakres im mniejszy tym łatwiej jest pacjentowi zająć miejsce na stole i przygotować się do badania a górny parametr pozwala personelowi łatwiej pozycjonować pacjenta w pozycji ergonomicznej dla obsługującego i w niektórych badaniach pozwala na wygodniejsze wykonanie badania np. prześwietlenie przedramienia.

22.	Pkt III.9 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z motorową, ciągłą  (bezskokową) regulacją SID w zakresie 115-150cm. Proponowane rozwiązanie jest ogólnie przyjętym standardem w tej klasie sprzętu i zapewnia pełną funkcjonalność uniwersalnego systemu rentgenowskiego klasy z torem wizyjnym.

Tak, dopuszczamy.

23.	Pkt III.16 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG  z czasem przełączania z fluoroskopii na zdjęcie 1,4 sek. Wartość proponowana zapewnia funkcjonalność całego systemu RTG i z pewnością nie wpływa negatywnie na obsługę aparatu RTG.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

24.	Pkt III.19 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z funkcją radiografii liniowej i wybieralnych 3 kątach. Proponowana wartość jest ogólnie przyjętym standardem w tej klasie sprzętu i zapewnia pełną funkcjonalność uniwersalnego systemu rentgenowskiego klasy z torem wizyjnym.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Zadanie nr 4 - Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

25.	Pkt I.2 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C w którym komunikacja odbywa się za pomocą ikon i symboli graficznych oraz wybieralnego oprogramowania w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim. Wraz z dostawą aparatu zostanie dostarczona instrukcja obsługi w jeż, polskim, dlatego też jesteśmy pewni, że obsługa aparatu nie stworzy żadnych problemów użytkowych.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

26.	Pkt II.5 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna obudowy lampy RTG wynosi 950kHU. Jest to wartość wystarczająca do prawidłowej pracy i zachowania funkcjonalności aparatu, gwarantując minimum 25 minut pracy aparatu z wykorzystaniem trybu fluoroskopii.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, jest to parametr istotny dla pracy aparatu i pracy lampy i nie wyrażamy zgody na obniżenie parametru.

27.	Pkt II.6 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C w którym szybkość chłodzenia anody lampy wynosi 37 kHU.  Przedstawiona wartość gwarantuje zachowanie wszystkich walorów użytkowych i funkcjonalnych oraz zapewnia minimum 25 minut ciągłej pracy aparatu z wykorzystaniem trybu fluoroskopii.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, jest to parametr istotny dla pracy aparatu i pracy lampy i nie wyrażamy zgody na obniżenie parametru

28.	Pkt II.9 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ramieniem C w którym wielkość małego ogniska lampy RTG wynosi 0,6mm i wielkość dużego ogniska 1,5 mm. Jest to wartość optymalnie dobrana, gwarantuje zachowanie wszystkich walorów użytkowych i funkcjonalnych oraz zapewnia minimum 25 minut ciągłej pracy aparatu z wykorzystaniem trybu fluoroskopii.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, mniejsze ognisko oznacza wyższą jakość i rozdzielczość zdjęcia co przekłada się na jakość otrzymywanego obrazu

29.	Pkt III.2 Prosimy o wyjaśnienie czy przesłona typu IRIS z regulacją zmotoryzowaną ma posiadać funkcję podglądu regulacji przesłony na monitorach bez użycia promieniowania RTG ( tzw. kolimacja wirtualna). Jest to rozwiązanie funkcjonalne ograniczające dawkę promieniowania oraz ogólnie stosowana w tej klasy sprzęcie medycznym.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania technicznego.

30.	Pkt V.3 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z głębokością ramienia  C 66 cm. Przedstawiona wartość ( mniejsza o 2 cm od wymaganej ) zapewni Państwu niezbędną funkcjonalność w obrazowaniu oraz prawidłową manewrowość przy zabiegach wymagających repozycjonowania ramienia C.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zmniejszanie parametru ogranicza możliwości ruchowe i diagnostyczne aparatu i nie wyrażamy zgody na obniżenie parametru.

31.	Pkt V.10 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z ruchem ramienia C w osi poziomej w zakresie 20cm. Przedstawiona wartość (mniejsza o 1 cm od wymaganej) zapewni Państwu niezbędną funkcjonalność w obrazowaniu oraz prawidłową manewrowość przy zabiegach wymagających repozycjonowania ramienia C.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zmniejszanie parametru ogranicza możliwości ruchowe i diagnostyczne aparatu i nie wyrażamy zgody na obniżenie parametru.

32.	Pkt V.11 Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG o masie wózka z ramieniem C 255kg. Aparaty tej klasy służą do przemieszczania ich na kołach jezdnych. Proponowany Państwu aparat RTG gwarantuje wygodne i lekki dla obsługi przemieszczanie.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dot. wzoru umowy oraz załączników 2,2, 2.4, 2.8, 2.9.

33.	W ( załącznik nr 2.2, 2.8, 2.9) Zamawiający wymaga od wykonawców zadeklarowania max. 24 godzinnego terminu usunięcia usterki a w załączniku nr 2.4 (sprzęt rtg) max. 72h godzinnego terminu usunięcia usterki. Jednocześnie obowiązek ten będzie spoczywał na wykonawcy w okresie gwarancji, który wynosi min. 24 miesięcy. Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się; dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin max. 24 godzin i 72 godzin ( sprzęt rtg) jest niemożliwy do dotrzymania. W momencie przyjęcia zgłoszenia o nastąpieniu wady Wykonawcy, aby zakończyć naprawę w ciągu 24 lub 72 godzin, powinien przyjechać do Zamawiającego zaopatrzony we wszystkie możliwe części. które mogły ulec uszkodzeniu ( co jest niemożliwe w przypadku tak skomplikowanej aparatury), ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zmieni ww. postanowienie SIWZ w ten sposób, że wydłuży deklarowany czas usunięcia usterki do 6 dni od chwili zgłoszenia w przypadku załącznika 2.4 ( pakiet 4) oraz do 72 godzin w przypadku załączników 2.2, 2.8, 2.9. Tym sposobem wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Zamawiający dopuszcza proponowane okresy naprawy sprzętu dla wymienionych załączników.

34.	W § ust 8 wzoru umowy wymaga się od wykonawcy, aby w przypadku awarii urządzenia dostarczył zamawiającemu sprzęt zastępczy do czasu usunięcia usterki. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu zważywszy, że zainstalowanie aparatu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty (pakiet 4)?

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie nieścisłości polegających na różnym określeniu czasu trwania naprawy powyżej którego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić egzemplarz zastępczy: 3dni we wzorze umowy oraz 24 i 72 godziny w załącznikach 2.1-2.10.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. aparat rtg (pakiet 4). Jets to urządzenie o znacznych gabarytach, działające w określonych uwarunkowaniach technicznych, wymagające fachowej instalacji. Dostarczenie Zamawiającemu jako sprzęt zastępczy drugiego aparatu wymagać będzie odpowiedniego pomieszczenia oraz skomplikowanego montażu. Przypuszczać nawet można, że instalacja będzie trwać tyle samo lub dłużej, niż naprawa aparatu podstawowego.

Ponadto w chwili, kiedy będzie on znowu zdolny do użytku zajdzie potrzeba demontażu aparatu zastępczego, co jest również pracochłonne. Oczywiście składając ofertę nie można zakładać, że urządzenie będzie się często psuć, jednak każdy wykonawcy przy zapisie umownym jak wyżej będzie musiał uwzględnić w cenie koszty instalacji i deinstalacji urządzeń zastępczych. Zważyć również należy, że przedmiotem oferty jest aparat skonfigurowany wg potrzeb klienta. Wstawienie zamiennika na czas naprawy oznacza, że wykonawca będzie musiał mieć w zapleczu drugi aparat, a jego wartość oczywiście uwzględnić w cenie oferty Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o rewizję treści §5 ust 8 poprzez wykreślenie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego ( w przypadku pakietu 4) . Pragniemy dodać, iż warunki gwarancji nie mogą być oderwane od rodzaju przedmiotu zamówienia , wobec czego modyfikacji odpowiedzialności kodeksowej nie  powinna być dowolna. Narzucanie przez Zamawiającego tak rygorystycznych zasad odpowiedzialności, jest sprzeczne z właściwością gwarancji.

Zamawiający proponuje zapis umowy; §5 ust 8 „ W przypadku powstania awarii, Wykonawca udostępni Zamawiającemu egzemplarz zastępczy przedmiotu umowy na czas trwania naprawy dłuższej niż 3 dni robocze lub w przypadku niemożliwości zainstalowania aparatu zastępczego w tym terminie Wykonawca pokryje koszty wykonania badań na innym aparacie wskazanym przez Zamawiającego.

35.	Zamawiający niejasno określił w SIWZ wymóg dołączenia do oferty instrukcji obsługi w jeżyku polskim. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu wraz z dostawą, a do oferty dołączenie oświadczenia o posiadaniu instrukcji obsługi w jeżyku polskim?, Znacznie uprości to Wykonawcom sporządzenie oferty.

Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji  w jezyku polskim wraz z ofertą.

36.	W §4 ust 9 wzoru umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamiany aparatury na nową w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej obejmującej wymianę tego samego podzespołu.  Jednocześnie w załączniku nr 2.1-2.10 Zamawiający wymaga wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej.

Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej nieścisłości.

Zamawiający wyjaśnia iż trzykrotna gwarancyjna naprawa podzespołu skutkuje wymianą podzespołu na nowy, trzykrotna wymiana tego samego podzespołu skutkuje wymianą aparatu na nowy.

Zadanie nr 1 – Ultrasonograf – 1 szt.

- Dot. zał. 2.1, pkt 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości echokardiografu wyposażonego w kolorowy monitor LCD 15”, o wysokiej rozdzielczości, który jakością oraz wielkością obrazu USG przewyższa monitory CRT o przekątnej 17”?

Nie dopuszczamy.

- Dot. zał. 2.1, pkt 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości echokardiografu wyposażonego w powiększanie obrazu zamrożonego i rzeczywistego z podglądem bez utraty rozdzielczości 4 x – jest to wartość w zupełności wystarczająca dla diagnostyki kardiologicznej?

Nie dopuszczamy.

Zadanie nr 2 – Aparat EKG HOLER EKG 3 kanałowy – 1 szt.

- Pkt. 23 i 26 Pasmo przenoszenia wymagane wg. Norm przy analizie EKG wynosi 0.05

- 150 Hz na kanał. W takim przypadku zgodnie z zasadami wystarczy aby sygnał był próbkowany z dwukrotnie wyższą częstotliwością.

Czy Zamawiający w takiej sytuacji / jeżeli wystarczające jest próbkowanie 300 Hz / dopuścić rejestrator o próbkowaniu 512 Hz na kanał i wyposażony w sprzętowy detektor impulsów stymulatora.

Dopuszczamy

Zadanie nr 2 - Aparat EKG – 2 szt.

- Ponieważ specyfikacja urządzenia sugeruje konkretne rozwiązanie jednego z

Producentów czy Zamawiający dopuści do przetargu: 12 kanałowy aparat EKG z podglądem na wyświetlaczu LCD 3 lub 6 odprowadzeń EKG /jednoczasowo/, z cyfrowo filtrem linii izoelektrycznej, bez sygnału dźwiękowego tętna, bez filtru autoadaptacyjnego, z pamięcią ostatniego badań /np. nieograniczona baza pacjentów w oprogramowaniu komputerowym/, bez możliwości ustawienia indywidualnych profili użytkowników i arytmii /np. możliwość w oprogramowaniu komputerowym/, bez możliwości wydruku bezpośredniego na drukarce laserowej przez USB /np. możliwość w oprogramowaniu komputerowym/. Pozostałe parametry bez zmian.

Nie dopuszczamy.

Zadanie nr 9 – Kardiomonitory – 10 szt.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o wadze 6,5 kg.?

Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor obsługiwany przez pokrętło oraz klawisze funkcyjne?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, w którym full disclcsuro jest dostępny dla krzywej EKG i wynosi 12 minut?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością obserwacji 4

odprowadzeń EKG jednocześnie?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z czujnikiem Sp02 typu BCI?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarowym plus Sp02 w

zakresie 30-250 bpm?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP

10-254 mmHg?

Dopuszczamy.

48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym IBP o

od minus 30 do 300 mmHg?

Dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z ekranem dotykowym LCD o

przekątnej 4.7 cala?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG a wadze bez akumulatora 3.5 kg a

z akumulatorem 4 kg?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z prędkością przesuwania papieru

12.5-22.5 mm/s?

Dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez detekcji kardiostymulatorów?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetarguaparat EKG o czułości 5, 10, 20 i auto

mm/mv?

Dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z filtrem izolinii 0.1 Hz?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez filtra autoadaptacyjnego?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez sygnału dźwiękowego tętna?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG z bazą danych 30 zapisów?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez możliwości ustawiania

własnych profili?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez trybu LONG?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez możliwości podglądu analizy

z pamięci aparatu?

Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez możliwości bezpośredniego

Wydruku z drukarki laserowej?

Nie dopuszczamy.