Załącznik nr 2.4

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

### Przedmiot zamówienia :     APARAT RTG  STACJONARNY  (1 szt.) I  APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY(1 szt)

Nazwa oferenta :............................................................................................................................................................................................

Producent : .....................................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ : .............................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:2006/2007(podać);......................................................................................................................................................................

| APARAT RTG STACJONARNY (UNIWERSALNYZ TOREM WIZYJNYM) |  |
| --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE I OCENIANE | WARUNEK/ PARAMETR GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU TAK |
| I | GENERATOR RTG |  |
| 1. | Częstotliwość generatora HF ≥ 150 kHz | Tak | Podać: |  |
| 2. | Moc generatora min 65 kW (±5kW) | Tak | Podać: |  |
| 3. | Zakres napięć (radiografia) minimalne ≤40kV maksymalne ≥150 kV | Tak | Podać: |  |
| 4. | Zakres napięć (prześwietlenie) minimalne ≤40kV maksymalne ≥125kV | Tak | Podać: |  |
| 5. | Zakres prądowy generatora minimalny Fluoroskopia; min. 0,5 mA do 4 mA Radiografia ;min. 10mA do 800mA | Tak | Podać: |  |
| 6. | Zakres czasu ekspozycji min. 1 ms do 6 s | Tak | Podać: |  |
| 7. | Minimalna nastawa mAs ≤ 0,3 mAs | Tak | Podać: |  |
| 8. | Maksymalna nastawa mAs > 630 mAs, | Tak | Podać: |  |
| 9. | Zasilanie: 3 x 400 V; 50 Hz , dopuszczalne wahania zasilania ± 10 % | Tak |  |  |
| 10. | Automat zdjęciowy AEC | Tak |  |  |
| 11. | Ilość stopni zaczernienia filmu | Min 11 |  |  |
| 12. | Ilość receptorów AEC | Min 3 |  |  |
| 13. | Prezentacja parametru kHU cieplnego obciążenia | Tak |  |  |
| 14. | Programy anatomiczne > 250 | Tak | Podać: |  |
| 15. | Pulpit obsługi generatora w sterowni (może być typu touch screen) | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość podłączenia drugiej lampy rtg na zawieszeniu sufitowym do wykonywania zdjęć bocznych na ściance oraz zdjęć na statywie płucnym | Tak |  |  |
| 17. | Ilość technik ekspozycji | Min. 0,1, 2, 3 punktowa |  |  |
| 18. | Wybór ognisk: manualny i automatyczny | Tak |  |  |
| 19. | Pomiar dawki | Tak |  |  |
| I | LAMPA RTG |
| 1. | Anoda wirująca min. 3000 obr/min | Tak |  |  |
| 2. | Małe ognisko wielkość: max 0,6 mm moc min. 25 kW | Tak | Podać: |  |
| 3. | Duże ognisko wielkość: max. 1,2 mm moc min. 60 kW | Tak | Podać: |  |
| 4. | Pojemność cieplna anody min. 0,4 MHU | Tak | Podać: |  |
| 5. | Pojemność cieplna kołpaka lampy min. 1200 kJ | Tak | Podać: |  |
| 6. | Szybkość chłodzenia anody min. 200 W | Tak | Podać: |  |
| 7. | Szybkość chłodzenia kołpaka lampy min 350 W | Tak | Podać: |  |
| 8. | Automatyka zabezpieczeń lampy przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 9. | Kolimator | Tak | Opisać |  |
| III | UNIWERSALNA ŚCIANKA DO DJĘĆ I PRZEŚWIETLEŃ Z KRATKĄ BUCKY |  |
|  | Wymiary blatu ścianki min. 230 x 75 cm(±10) | Tak | Podać: |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg | Tak | Podać: |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa typu Bucky | Tak | Podać: R gęstość (pl./cm) ogniskową |  |
|  | Zakres pochylenia ścianki min+90/-45 W dwóch prędkościach | Tak Tak |  |  |
|  | Min wysokość stołu od podłogi (mierzone od środka blatu stołu) | 60 cm |  |  |
|  | Maksymalny motorowy ruch pionowy stołu z możliwością zmiany prędkości | Min 80 cm |  |  |
|  | Obszar radiacji min 2030 mm – bez konieczności repozycjonowania Pacjenta | Tak |  |  |
|  | Możliwość ekspozycji na obydwu końcach stołu | Tak |  |  |
|  | Motorowy, ciągły (bezskokowy) SID 1000-1500 mm | Tak |  |  |
|  | Wysokość ogniska w poziomej pozycji kolumny 515-2115 mm bez pochylenia kolumny | Tak |  |  |
|  | Obrót kołpaka lampy manualny -90/+180 | Tak |  |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC trójkomorowa, | Tak |  |  |
|  | Akceptowane formaty kaset standardowe od 13x18cm do 35x43 cm | Tak |  |  |
|  | Wkładanie kaset: z przodu, automatyczne, bez dodatkowego (zewnętrznego) uchwytu, autocentrowanie; | Tak |  |  |
|  | Szybkie sekwencje | Tak |  |  |
|  | Przełączenie z fluoroskopii na zdjęcia max. 0,8 sek | Tak |  |  |
|  | Średnia prędkość w szybkich sekwencjach min. 2 ekspozycje na sekundę | Tak |  |  |
|  | Tomografia liniowa | Tak |  |  |
|  | Kąty i czasy tomografii min 4 kąty i min. 4 prędkości dla każdego z kątów | Tak | Podać kąty: |  |
|  | Podziały kaset | Tak | Podać: |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu max. 0,5mmAl (±0,2mmAl) | Tak | Podać: |  |
|  | Projekcje skośne (lewo/prawo) | Tak | Podać: |  |
|  | Stosowany przesuw wzdłużny > 150 cm kolumny | Tak | Podać: |  |
|  | Panel zdalnego sterowania ścianką umieszczony na blacie w sterowni, | Tak |  |  |
|  | Podnóżek pacjenta | Tak |  |  |
|  | Uchwyty mocowane do szyn bocznych ścianki | Tak |  |  |
|  | Automatyczne chowanie kratki przeciwrozproszeniowej dla procedur pediatrycznych (zgodnie z Rozp. M.Z.) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o możliwość obrazowania angiograficznego | Tak |  |  |
| IV | TOR WIZYJNY |  |
| 1. | Średnica wzmacniacza obrazu min. 9" | Tak | Podać: |  |
| 2. | Wielkość pól wzmacniacza obrazu min 3 | Tak | Podać: |  |
| 3. | Kamera CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 1024x1024x12bit | Tak |  |  |
| 4. | DQE min. 65% | Tak | Podać: |  |
| 5. | Pamięć ostatniego obrazu [Last Image Hold] | Tak |  |  |
| 6. | Monitor min 17" na wózku w sali badań z czujnikiem korekcji jasności w zależności od oświetlenia | Tak | Podać: |  |
| 7. | Regulacja jasności monitora | Tak | Podać; |  |
| 8. | Obrót obrazu min góra/dół, lewy/prawy, | Tak | Podać; |  |
| V | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |
| 1. | Zakres ruchu szuflady kasetowej w pionie min 150 cm | Tak | Podać: |  |
| 2. | Kratka przeciwrozproszeniowa typu Bucky | Tak | Podać: R gęstość (pl./cm) ogniskową |  |
| 3. | Automatyka ekspozycji AEC trójkomorowa dla ścianki | Tak |  |  |
| 4. | Akceptowane formaty kaset standardowe od 18x24cm do 35x43cm | Tak |  |  |
| 5. | Zakres ruchu pionowego kratki min. 40 do 190cm mierzona od środka panela | Tak | Podać: |  |
| APARAT RTG Z RAMIENIEM C |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany 2006/2007r. | Tak |  |  |
| 2 | Oprogramowanie i komunikacja z aparatem w języku polskim dostępna na dzień składania ofert – załączyć wydruk komunikatów w języku polskim | Tak |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne aparatu – jednofazowe 230V +/- 10% /50 Hz (z gniazda o obciążalności max 16 A) | Tak |  |  |
| 4 | Ramię „C” oraz monitory zainstalowane w oddzielnych wózkach, wyposażonych w koła | Tak |  |  |
| 5 | Wózek z monitorami wyposażony w: - uchwyty do zwijania kabla połączeniowego z ramieniem „C”, - sygnalizator świetlny stanu włączonej ekspozycji, - uchwyty do przemieszczania wózka, - blokadę 2 przednich kół jezdnych. | Tak |  |  |
| 6 | Wózek z ramieniem „C” wyposażony w: - system blokady kół jezdnych, - uchwyty do przemieszczania wózka. | Tak |  |  |
| II. GENERATOR, LAMPA RTG |
| 1 | Lampa RTG o stałej anodzie | Tak |  |  |
| 2 | Generator wysokiej częstotliwości - min. 20 kHz | Tak |  |  |
| 3 | Fluoroskopia ciągła i pulsacyjna | Tak |  |  |
| 4 | Pojemność cieplna anody lampy RTG – min. 75 kHU | Tak |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna obudowy lampy RTG – min. 1100 kHU | Tak |  |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody lampy - min. 50 kHU/ min. | Tak |  |  |
| 7 | Maksymalny prąd anodowy lampy RTG dla pracy w trybie „fluoroskopia” – min. 8 mA | Tak |  |  |
| 8 | Ilość ognisk lampy RTG – min. 2 | Tak |  |  |
| 9 | Wielkość małego ogniska lampy RTG – max. 0,5 mm, dużego max. 1,5 mm | Tak |  |  |
| 10 | Maksymalny prąd anodowy lampy RTG dla pracy w trybie „radiografia” – min. 20 mA | Tak |  |  |
| 11 | Zakres regulacji napięcia anodowego na lampie RTG min. (40-110) kV | Tak |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie generatora przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 13 | Automatyczne ustawianie parametrów fluoroskopii | Tak |  |  |
| 14 | Ręczne ustawianie parametrów fluoroskopii i radiografii | Tak |  |  |
| 15 | Cyfrowe wyświetlacze wartości parametrów fluoroskopii i radiografii | Tak |  |  |
| 16 | Cyfrowy wyświetlacz całkowitego czasu radiacji w trybie „fluoroskopia” | Tak |  |  |
| 17 | Alarm akustyczny i optyczny informujący, że całkowity czas radiacji osiągnął wartość 5 min. lub kolejne 5 min. (jeżeli skasowano poprzedni alarm) | Tak |  |  |
| III. KOLIMATOR, UKŁAD POMIARU DAWKI PROMIENIOWANIA |
| 1 | Przesłona szczelinowa z regulacją zmotoryzowaną szerokości i rotacji | Tak |  |  |
| 2 | Przesłona typu IRIS z regulacją zmotoryzowaną | Tak |  |  |
| 3 | Układ pomiaru dawki promieniowania z cyfrowym wyświetlaczem. Parametry – wartość promieniowania przyjęta przez pacjenta rejestrowana na zdjęciach. | Tak |  |  |
| IV. TOR WIZYJNY |
| 1 | Dwa monitory LCD z polami obrazowymi na ekranach , zamocowane na wózku (dopuszcza się wspólną obudowę dla obu monitorów); | Tak |  |  |
| 2 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  |  |
| 3 | Monitory typy TFT medyczne | Tak |  |  |
| 4 | Luminacja min. 500 cd/m² | Tak |  |  |
| 5 | Cyfrowy obrót obrazu bez ograniczenia kierunku i kąta | Tak |  |  |
| 6 | Pionowe i poziome odwracanie obrazu | Tak |  |  |
| 7 | Funkcja zoom – min. x4 | Tak |  |  |
| 8 | Filtry redukcji szumów – off i online | Tak |  |  |
| 9 | Kamera CCD | Tak |  |  |
| 10 | Matryca kamery CCD – min. 570x570 | Tak |  |  |
| 11 | Pojemność pamięci – min. 150 obrazów (±20) | Tak |  |  |
| 12 | Średnica wzmacniacza obrazu min 9” | Tak |  |  |
| 13 | Wzmacniacz obrazu – min. 3 polowy (podać średnicę poszczególnych pól) | Tak |  |  |
| 14 | Programy anatomiczne – opisać; | Tak |  |  |
| 15 | Programy funkcyjne poprawiające jakość obrazowania: soft (wyostrzanie tkanki miękkiej), metal (poszerzanie kontrastu wyświetlanego obrazu przy obecności części metalowych w polu promieniowania), 50% redukcja dawki promieniowania | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość prezentacji kilku obrazów na jednym ekranie – min. 16 obrazów | Tak |  |  |
| 17 | Masa wózka z monitorami – max. 180 kg | Tak |  |  |
| V. RAMIĘ „C” |
| 1 | Przestrzeń otwarta ramienia „C” - min. 75 cm | Tak |  |  |
| 2 | Odległość SID (ognisko lampy - film) – min. 95 cm | Tak |  |  |
| 3 | Głębokość ramienia „C” – min. 68 cm | Tak |  |  |
| 4 | Zbalansowanie ramienia „C” w każdej pozycji | Tak |  |  |
| 5 | Hamulce wszystkich ruchów ramienia „C” | Tak |  |  |
| 6 | Zakres ruchu ramienia „C” wokół osi poziomej – min. +/- 220 o | Tak |  |  |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia „C” – min. 115o | Tak |  |  |
| 8 | Zmotoryzowany ruch ramienia „C” w osi pionowej | Tak |  |  |
| 9 | Zakres ruchu ramienia „C” w osi pionowej – min. 42 cm | Tak |  |  |
| 10 | Zakres ruchu ramienia „C” w osi poziomej – min. 21 cm | Tak |  |  |
| 11 | Masa wózka z ramieniem „C” – max. 240 kg | Tak |  |  |
| 12 | Popychacze kabli na wszystkich kołach jezdnych wózka z ramieniem „C” | Tak |  |  |
| VI. INNE FUNKCJE |
| 1 | Wbudowana baza pacjentów | Tak |  |  |
| 2 | Archiwizacja dowolnie wybranych zestawów obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenie zapisanych obrazów w dowolnym komputerze, system archiwizacji wbudowany w wózek z monitorami, wbudowany USB; drukarka na papier termoczuły | Tak |  |  |
| VII. WYPOSAŻENIE APARATU |
| 1 | Wyłącznik nożny do fluoroskopii i uruchamiania zapisu obrazu | Tak |  |  |
| 2 | Wyłącznik ręczny do fluoroskopii i radiografii | Tak |  |  |
| 3 | Fartuchy ochronne szt. 3 Okulary ochronne szt.3 Rękawice szt. 2 | Tak |  |  |

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie

### w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy),pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny. | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu)-wykaz | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 72 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć: ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )