Załącznik Nr 1

Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych

ZADANIE NR

System nieinwazyjnego wspomagania oddechu

Typ: ………………………………………………………………………………………………… Nazwa własna: …………………………………………………………………………………….......……… Wytwórca (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….………………………………………. Rok produkcji: 2019 (nie powystawowe)

| LP . | Parametr wymagalny | Wymóg | Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zapewnia nieinwazyjne wspomaganie oddechów wcześniaków i noworodków | tak |  |
|  | Umożliwia oddech w trybie nCPAP – 2 poziomy ciśnienia | tak |  |
|  | Komunikacja oraz menu w języku polskim | tak |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD, min 5,7” | tak |  |
|  | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów | tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | tak |  |
|  | Możliwość kalibracji czujnika w trakcie prowadzonej terapii | tak |  |
|  | Funkcja kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 25% | tak |  |
|  | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni | tak |  |
|  | Możliwość zapisu na zewnętrznej pamięci USB monitorowanych parametrów | tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | tak |  |
|  | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowanych na ekranie | tak |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwala na awaryjne zasilanie lub transport przez min. 2 godz. | tak |  |
|  | Możliwość zasilania prądem stałym np. z karetki | tak |  |
|  | Niski pobór mocy max. 70W | tak |  |
|  | Cicha praca | tak podać parametry |  |
|  | Porty komunikacji USB i RS232 | tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie usprawniające działanie urządzenia np.; oprogramowanie do komputera | podać |  |

| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikaty CE Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) | tak |  |
| 2 | Rok produkcji 2019 Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r. | tak |  |
| 3 | Dostawa, montaż, szkolenie - Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim , pełną dokumentację serwisową w języku polskim i paszportem. - Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, w siedzibie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie potwierdzone protokółem odbioru, szkolenia personelu i przekazania do eksploatacji oraz dostarczenia aktualnego paszportu. | tak tak tak |  |
| 4 | Okres gwarancji min. 24 miesiące – max. 48 miesięcy. - Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) - W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. - Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. | tak tak tak tak |  |
| 5 | Przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji w ilości zalecanej przez producenta ujęte w cenie dostawy - w okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta - ostatni przegląd musi być wykonany nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem gwarancji | tak podać ilość tak |  |
| 6 | Serwis - Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia - Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax - Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | tak podać podać podać |  |
| 7 | Awaria - Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/ dobę / 365 dni w roku. - Czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin - Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy | tak podać tak |  |
| 8 | Materiały eksploatacyjne wykorzystywane w trakcie gwarancji | podać |  |

Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie  4 tabeli „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych ”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować  odrzuceniem oferty.

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

O Ś W I A D C Z A M Y,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych

zakupów i inwestycji.

................................., dn. .................                                                                                           .............................................................................

miejscowość                                                                                                                            pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych) do

reprezentowania Wykonawcy